# VY_32_INOVACE_199_Měření elektrického výkonu

Měření elektrického výkonu

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měření elektrického výkonu |
| Označení | VY_32_INOVACE_199_Měření elektrického výkonu |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 15.11.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip měření elektrického výkonu. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

- Měření elektrického výkonu

- Měření výkonu stejnosměrného proudu

- Obvykle neměříme wattmetrem, ale tak, že změříme napětí a proud, výkon pak vypočítáme ze vztahu P=U.I (W, V, A)

- velké napětí, malý proud

- normální měření P=U.I (W, V, A)

- je vždy větší o vlastní spotřebu ampérmetru PA=RA.I2 (W, Ω, A)

- přesné měření P=U.I - RA.I2

- b)   velký proud, malé napětí (malý výkon do 2kW, přednostní zapojení)

- PV=U2RVnormální měření P=U.I (W, V, A)

- je vždy větší o vlastní spotřebu voltmetru                    (W, V, Ω)

- P=UI−U2RV

- přesné měření

- Měření výkonu střídavého jednofázového proudu

- Jelikož závisí na účiníku (P=U.I.cosφ) měříme wattmetrem, má dvě cívky - napěťovou a proudovou.

- Vnější svorky wattmetru jsou proudové, vnitřní napěťové.

- Vstupní svorky proudové i napěťové cívky jsou označeny šipkou.

- Aby nedošlo k přetížení proudové nebo napěťové cívky u wattmetru vlivem fázového posunutí cosφ, zapojujeme do obvodu pro kontrolu ještě voltmetr a ampérmetr.

- kW=rozsahU×rozsahIpočet'dílků'stupniceKonstanta wattmetru

- cosϕ=PUINaměřený výkon P=kW.α

- Z údajů všech MP pak lze vypočítat i účiník (P=U.I.cosφ)

- Watmetry mají často dva proudové rozsahy přepínané přepínačem na přístroji, rozsah napěťové cívky se zvětšuje předřadníkem.

- Správné zapojení předřadníku	   Nesprávné zapojení			při zapojení do vstupu

- napěťové cívky  vzniká mezi proudovou a  napěťovou cívkou wattmetru zbytečně velké napětí

- a)   velké napětí, malý proud, velký výkon nad 2kW

- normální měření

- výkon odečteme přímo z wattmetru P=U.I.cosφ

- výkon je vždy větší o vlastní spotřebu proudové cívky

- wattmetru (PWA) a ampérmetru (PA)

- přesné měření

- Pideal=PW -(PWA+PA)	PA=RA.I2

- PWA=RWA.I2

- b)   velký proud, malé napětí, malý výkon do 2kW

- normální měření

- výkon odečteme přímo z wattmetru P=U.I.cosφ

- výkon je vždy větší o vlastní spotřebu napěťové cívky

- wattmetru (PWV) a ampérmetru (PV)

- přesné měření

- Pideal=PW -(PWV+PV)	PV=U2/RWV

- PWV=U2/RV

- Měření výkonu střídavého třífázového proudu

- Způsob měření závisí na tom, je-li síť čtyřvodičová nebo třívodičová a je-li zatížení souměrné nebo nesouměrné.

- a)  souměrné zatížení		-každou fází teče stejný proud

- -stejný fázový posun

- -stačí tedy změřit výkon v jedné fázi a násobit třemi

- PF=UF.IF.cosφ=kW.α		P=3PF=3kW.α

- 4 vodičové zapojení		3 vodičové zapojení		-3vodičová síť nemá nulovací vodič

- -nulový bod si musíme vytvořit uměle

- -tvoří ho 3 stejné odpory ve hvězdě

- -velikost odporů obyčejně bývá součet

- odporů napěťové cívky a předřadník

- RWV+Rp=R1=R2

- b)   nesouměrné zatížení

- 4 vodičová síť				3 vodičová síť

- u obou zapojení je výkon

- P=P1+P2+P3

- P=kW.(α1+ α2+ α3)

- Aronovo zapojení dvou wattmetrů    P=P1+P2= kW.(α1+ α2)

- Výchylky obou wattmetrů jsou

- různé, záleží na cosφ

- cosφ=1,    činné zatížení, stejné výchylky obou wattmetrů

- cosφ<0,5  výchylka tohoto wattmetru (např.W2) je záporná,

- pak je třeba zaměnit přívody v jeho napěťové

- cívce (pro tento účel mají některé wattmetry

- k tomu určený přepínač), pak

- P=P1 - P2= kW.(α1 - α2)

- Měření jalového výkonu jednofázového střídavého proudu

- a)   jalovým wattmetrem	-od normálního se liší tím, že proud v napěťové cívce je posunut o

- 90° proti napětí

- -způsoby měření jsou stejné jako při měření činného výkonu

- výpočtem z naměřených hodnot P, U, I, při měření činného výkonu

- cosϕ=1−sin2ϕ

- P=UI1−sin2ϕP=U.I.cosφ

- P2=U2I2(1 - sin2φ)= U2I2 - U2I2 sin2φ→Q=UIsinφ→ Q2=U2I2sin2φ

- P2=U2I2 - Q2

- Q2= U2I2 - P2

- Q=U2I2−P2

- (var, V, A, W)

- Měření jalového výkonu třífázového střídavého proudu

- jalovými wattmetry stejně zapojenými jako při měření činného výkonu

- normálními wattmetry, které musíme vhodně zapojit

- souměrné zatížení jedním wattmetrem

- Q1=3×QF

- QF=Q13wattmetr měří								napěťová cívka je připojena

- na napětí sdružené, v nichž

- není zapojena proudová cívka

- jalový výkon 3f. proudu pak bude

- Q=3QF=3Q13=3Q1=3×kw×α

- nesouměrné zatížení třemi wattmetry					napěťové cívky jsou připojeny

- 3×na sdružená napětí, v nichž není zapojena proudová cívka. Proto je naměřený výkon

- Q=Q1+Q2+Q33=kWα1+α2+α333větší než skutečný. Součet údajů všech tří wattmetrů musíme proto dělit