# VY_32_INOVACE_198_Měření indukčnosti a kapacity

Měření indukčnosti a kapacity

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měření indukčnosti a kapacity |
| Označení | VY_32_INOVACE_198_Měření indukčnosti a kapacity |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření | 14.11.2013 |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip měření indukčnosti a kapacity. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

- Měření indukčnosti

- 1)  Měření indukčnosti cívky bez jádra

- ZL=UIZ2=R2+XL2

- XL=Z2−R2

- XL=ϖL=2πfL

- Pomocí ohmetru musíme napřed změřit ohmický odpor měřené cívky.

- Napětí se nastaví tak, aby cívkou tekl jmenovitý proud I.

- Indukčnost pak vypočítáme z naměřených hodnot dle následujících matematických vztahů.

- L=Z2−R2ϖ=UI2−R22πf

- ϖL=Z2−R2

- Měření indukčnosti cívky s železným jádrem

- ZL=UIRč=PI2

- XL=ϖL=2πfL

- Indukčnost cívky s železovým jádrem není konstantní, protože závisí na magnetickém toku, čili na velikosti proudu procházejícím cívkou.

- Watmetrem měříme příkon cívky (ztráty ve vinutí a v železe).

- L=Z2−Rč2ϖ=U2I2−P2I4ϖ=U2I2−P2I4ϖ=U2I2−P2I4ϖ=U2I2−P2ϖI4=U2I2−P22πfI2Indukčnost pak vypočítáme z naměřených hodnot.

- PFe=P−RI2Ztráty v železném jádru                            R= odpor cívky určený stejnosměrným proudem

- cosϕ=PUI

- Účinník

- Měření kapacity

- XC=UCICXC=1ϖCC=IC2πfUC⇒Měření kapacity kondenzátoru ampérmetrem a voltmetrem

- Regulací nastavíme proud a napětí tak, abychom nepřekročili provozní hodnoty kondenzátoru.

- Voltmetr zapojíme podle toho, jak velké hodnoty měříme (před nebo za ampérmetr).

- Kapacitu pak vypočítáme

- U12=U22+UC2UC2=U12−U22UC=U12−U22C=IC2πfUCUC=IC2πfCMěření kapacity kondenzátoru voltmetrem

- Regulací nastavíme proud a napětí tak, abychom nepřekročili provozní hodnoty kondenzátoru.

- V poloze 1 změříme napětí zdroje U1.

- V poloze 2 změříme U2.

- Měřící metoda zanedbává ztráty v dielektriku, proto je méně přesná.

- UC=IC2πfC=U2RVϖC

- IC=U2RV

- U2RVϖC=U12−U22

- UC=U12−U22U2ϖCRV=U12−U22

- ⇒

- C=U2ϖRVU12−U22