# VY_32_INOVACE_197_Měření elektrického napětí

Měření elektrického napětí

Autor: 	Ing. Šeuer Milan

## Záznamový list výukového materiálu

| Název školy | SŠTZ Mohelnice, 1. máje 2, 789 85 Mohelnice |
| --- | --- |
| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0064 |
| Název šablony klíčové aktivity | Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) |
| Název výukového materiálu | Měření elektrického napětí |
| Označení | VY_32_INOVACE_197_Měření elektrického napětí |
| Vzdělávací obor | Mechanik elektrotechnik 26 – 41 – L/51 |
| Tematický okruh | Elektrická měření |
| Ročník | 1. |
| Autor | Ing. Šeuer Milan |
| Datum ověření |  |
| Anotace / metodický popis | Výukové listy vhodné do úvodních hodin tematického celku o elektrickém měření Učební text ve zkratce zahrnuje a stručně na úvod vysvětluje princip měření elektrického napětí. Testový list zahrnuje výpočet hodnot z údajů na měřícím přístroji. |
| Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora a Ing. Ladislav Voženílek Kurs elektrotechniky. Vydání první, SNTL, 1976, 388 s. |  |
| Podpis autora |  |
| Podpis ředitele |  |

- Měření elektrického napětí

- měříme voltmetrem, milivoltmetrem

- v obvodu jej zapojujeme paralelně k měřenému objektu

- jestli-že měřící rozsah voltmetru nestačí, zvětšíme ho předřadníkem

- předřadník zapojujeme do série s voltmetrem

- IV=Ipjsou buď vestavěny do voltmetru a do obvodu se zařazují přepínačem nebo jsou samostatné

- napětí se nám podle Kirchhofova zákona rozdělí na voltmetr a předřadník Up, přitom

- IV=UVRV

- Ip=UpRpUVRV=UpRp⇒UVUp=RVRp

- Rp=n−1RVpotřebujeme-li rozsah voltmetru zvětšit n-krát, musí mít předřadník odpor (n-1)x větší, než je odpor voltmetru. Odpor předřadníku pak bude

- v praxi obyčejně bývá vnitřní odpor voltmetru RV =1000Ω/V

- čím je vnitřní odpor voltmetru větší, tím je kvalitnější

- velká střídavá napětí měříme měřícím transformátorem napětí

- primární vinutí (svorky M,N) připojíme paralelně k měřenému spotřebiči

- sekundární vinutí (svorky m,n) připojíme k voltmetru, normalizovaný rozsah do 100V

- vstup jistíme pojistkami P1, výstup (neuzemněný vývod) pojistkou P2

- sekundární vinutí musíme zemnit, aby měřící obvod neměl vysoký potenciál působením kapacit mezi primárním a sekundárním vinutím a z hlediska bezpečnosti při porušení izolace (nebezpečné dotykové napětí)

- p=U1U2

- ⇒U1=p×U2převod měřícího transformátoru

- kT=p×kVkonstanta transformátoru

- U1=kT×αVvelikost měřeného napětí

- Příklad:

- Urči napětí v síti, když na měřícím transformátoru napětí 6000/100V je připojen

- voltmetr do 100V ukazující 63,5V

- 2)  voltmetr do 120V se stupnicí rozdělenou na 60dílků, ukazuje 313/4 dílku

- p=U1U2=6000100=60

- p=U1U2=6000100=60ad1)                                                                       ad2)

- U1=p×U2=60×63,5=3810V

- kV=rozsahstupnice=120V60d=2Vd

- UV=kV×αV=2×31,75=63,5V

- U1=p×U2=60×63,5=3810V

- nebo

- kT=p×kV=60×2=120

- U1=kT×αV=120×31,75=3810V

- Test – výpočet hodnot měřícího přístroje - zadání

- Voltmetrem s rozsahem do 500V,

- se stupnicí rozdělenou na 250 dílků,

- bylo naměřeno napětí 180,5 dílku.

- Voltmetr má vnitřní odpor 1000ohmů/volt

- a třídu přesnosti 0,5.

- Urči :

- konstantu voltmetru (k) v příslušných jednotkách

- naměřené napětí v příslušných jednotkách

- přesnost voltmetru v příslušných jednotkách

- skutečnou velikost naměřeného napětí (ovlivněnou přesností voltmetru) v patřičných jednotkách

- citlivost voltmetru (C) v příslušných jednotkách

- celkový odpor voltmetru (Ri) v příslušných jednotkách

- vlastní spotřebu voltmetru v příslušných jednotkách

- Test – výpočet hodnot měřícího přístroje - řešení

- Voltmetrem s rozsahem do 500V,

- se stupnicí rozdělenou na 250 dílků,

- bylo naměřeno napětí 180,5 dílku.

- Voltmetr má vnitřní odpor 1000ohmů/volt

- a třídu přesnosti 0,5.

- Urči :

- konstantu voltmetru (k) v příslušných jednotkách

- naměřené napětí v příslušných jednotkách

- přesnost voltmetru v příslušných jednotkách

- skutečnou velikost naměřeného napětí (ovlivněnou přesností voltmetru) v patřičných jednotkách

- citlivost voltmetru (C) v příslušných jednotkách

- celkový odpor voltmetru (Ri) v příslušných jednotkách

- vlastní spotřebu voltmetru v příslušných jednotkách

- Řešení :

- Konstanta voltmetru 	k=měřicí rozsah/počet dílků stupnice=500/250=2V/dílek

- Naměřené napětí 	U=konstanta* naměřených dílků=2*180,5=361V

- Přesnost voltmetru 	p=(rozsah/100%) * třída přesnosti v %=(500/100)*0,5=+-2,5V

- Skutečná velikost naměřeného napětí 	U=361 +-2,5V

- Citlivost voltmetru       C=1/k=1/2=0,5dílku/V

- Celkový odpor voltmetru   R=vnitřní odpor v ohmech na volt * rozsah=1000*500=500kohmů

- Vlastní spotřeba voltmetru P=U2/R=5002/500 000=0,5W=500mW